省职防院〔2022〕3号

安徽省职业病防治院关于2021年放射卫生

技术机构能力考核结果通报

各有关单位：

按照省卫生健康委安排，安徽省职业病防治院组织开展了2021年放射卫生技术机构检测能力考核工作。根据要求，省疾控中心、省职业病防治院和甲级放射卫生技术服务机构参加中国疾控中心辐射安全所组织的检测能力比对，安徽省内其他有关疾控中心、职业病防治院（所）和乙级放射卫生技术服务机构应参加本次比对。现将考核结果通报如下：

一、考核项目选择及样品制备

结合我省基本情况，本次考核项目包括“个人剂量监测”、“总α总β放射性测量”两项内容。参加考核的放射卫生技术机构共14家，其中参加“个人剂量监测”能力考核的有13家，参加“总α总β放射性测量”能力考核的有3家。按照《中国疾控中心辐射安全所关于报送辖区内参加相关能力比对单位信息及样品制备需求的通知》（中疾控辐质便函〔2021〕63号）的要求，省职业病防治院委托中国疾控中心辐射安全所制备了考核样品，其中个人剂量监测比对样品13套，总α总β放射性测量比对样品3套。

二、结果统计与评定

（一）个人剂量监测能力结果判定

按照下述方法对参加比对机构报送结果进行判定。

1.判定指标

1.1单组性能指标

单组相对误差Pi

Pi = [HR(d)i -Hp(d)i]/Hp(d)i

式中：

HR(d)i—参加比对机构报告的第i组剂量计的个人剂量当量值；

HP(d)i—组织机构给出的第i组剂量计的个人剂量当量参考值。

1.2综合判定指标

1.2.1偏离B

偏离B按以下公式计算：

1.2.2偏离的标准偏差S

偏离的标准偏差S按以下公式计算：

2.结果判定方法

2.1单组性能判定

当|P|≤L时，则判定该类型的第i照射组的单组性能为合格；如同一类型单组性能检验不合格的组数≥2时，则判定个人剂量系统对该类型的单组性能检验不合格。对本方案选定的比对类型和比对方式，其允许水平L的取值为0.30。

2.2综合性能判定

如满足下式时，则判定个人剂量系统对该类型的综合性能检验为合格。

B2+ S2≤L2

式中，对本方案选定的比对类型和比对方式，其允许水平L的取值为0.30。

2.3结果判定

2.3.1合格判定

单组性能检验和综合性能检验同时合格的个人剂量系统性能判定为合格。

2.3.2不合格判定

a）单组性能和综合性能判定中，只要有一项不合格的则该个人剂量系统性能不合格。

b）参加比对的机构收到已照射的盲样剂量计后，因各种原因中途退出的，视为不合格，提供的证明文件仅作为原因说明。

c）检测报告与原始记录的相应信息不一致，判为不合格。

2.3.3优秀判定

（1）|P|≤L

（2）B2+ S2≤L2

优秀的判定中L取为0.10。

合格得60分，同时满足（1）和（2）两个条件得70分，对检测报告评分（满分10分），满80分者方可参与优秀评比，并进行Q值评定（Q为质量控制分值）。Q值评定满分为20分，与前项总分大于等于95分的为优秀。

（二）总α总β放射性测量能力比对结果判定

1.判定指标

此次比对根据IAEA比对分析和国标GB/T27043-2012利用实验室间比对的能力验证要求进行结果评判。对各实验室结果的比对指标用Z检验表示，Z检验的计算公式如下：

参考值4个专家实验室的测量值的平均值，σ值取参加本次比对实验室和定值实验室测量值的标准偏差的合成值（计算之前按照ISO5725-2Grubbs检验法剔除离群值）。

2.合格判定

比对能力评价以Z检验的绝对值小于等于2.0为合格，总α和总β的Z检验绝对值均小于等于2.0为比对合格，记实验分60分。

3.不合格判定

总α、总β的Z检验绝对值只要有一项大于2.0的即为比对不合格；参加比对的机构收到比对水样，因各种原因中途退出的，视为不合格，提供的证明文件仅作为原因说明；检测报告与原始记录的相应信息不一致，判为不合格。

4.优秀判定

总α、总β的Z检验绝对值均小于等于0.50，记实验分70分；检测报告符合要求并加盖CMA章、单位检测章或单位公章的，分值为10分；实验分、检测报告分合计为80分的机构可参与评优；

对实验分和检测报告分合计为80分的参加比对机构进行Q值评定（Q为质量控制分值、共20分），Q值评定为20分，总得分大于等于95分时判定为优秀；未按比对进度要求提交比对报告的机构不能参加优秀评比；比对报告（比对结果报表、检测报告（原件）、原始记录（含数据处理记录）复印件、仪器检定或校准证书复印件）缺少要求的内容的机构不能参加优秀评比。

三、考核结果

经综合评定，2021年我省放射卫生检测能力考核结果如下：

1.参加个人剂量监测能力考核项目的机构数为13家，其中优秀0家，合格7家，不合格6家，合格率为53.8%。该项能力考核结果详见附件1。

2.参加总α总β放射性测量能力考核项目的机构数为3家，其中优秀0家，合格0家，不合格3家。该项能力考核的结果详见附件2。

附件：1.2021年安徽省个人剂量监测能力考核结果

2.2021年安徽省总α总β放射性测量能力考核结果

安徽省职业病防治院

2022年2月25日

___________________________________________________

安徽省职业病防治院办公室　　2022年2月28日印发

___________________________________________________

附件1

2021年全省个人剂量监测能力考核结果

| 序号 | 单位全称 | 考核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 合格 |
| 2 | 安徽国衡检测研究院有限公司 | 合格 |
| 3 | 六安鸿阳职业病防治院有限公司 | 合格 |
| 4 | 安徽恒准环境检测研究院有限公司 | 合格 |
| 5 | 安徽科克环境技术咨询有限公司 | 合格 |
| 6 | 安徽核工业勘查技术总院 | 合格 |
| 7 | 安徽省中环检测有限公司 | 合格 |
| 8 | 安徽赛尔福职业安全健康有限公司 | 不合格 |
| 9 | 安徽全成检测研究院有限公司 | 不合格 |
| 10 | 德驭医疗马鞍山总医院有限公司 | 不合格 |
| 11 | 安徽创佳安全环境科技有限公司 | 不合格 |
| 12 | 淮南市职业病防治所 | 不合格 |
| 13 | 安徽达申卫生检测技术有限公司 | 不合格 |

附件2

2021年全省总α总β放射性测量能力考核结果

| 序号 | 单位全称 | 考核结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安徽创佳安全环境科技有限公司 | 不合格 |
| 2 | 蚌埠市疾病预防控制中心 | 不合格 |
| 3 | 安徽核工业勘查技术总院 | 不合格 |